## Sheet1
五医院实验室家具清单
序号 | 名称 | 安装位置 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 规格参数
1 | 接受台 | 1、去污区（尺寸2200*600*850）共1套 | 米 | 2.2 |  |  | 钢木结构： 台面采用12.7mm厚，理化板台面,方钢采用60*40*1.5mm厚优质矩形钢管，静电粉沫喷涂。 柜体:门板 抽面：18mm厚双面贴三聚氰胺E1中纤板，2mm厚PVC封边条封边.面板侧板，底板15mm厚双面贴三聚氰胺E1中纤板,1mm厚PVC封边条封边。 门铰：采用优质缓冲门铰， 导轨：采用优质三节静音滑轨 拉手：采用铝合金隐型一字型拉手或128孔距铝拉手、采用3c认证的钢化玻璃，电动升降窗。 常规尺寸：1000*600*850
2 | 中央台 | 1、检查包装及灭菌区（尺寸：2000*1220）共4套 2、敷料打包间（尺寸2000*1220）共1套 3、检验中心（尺寸3600*1500*850）共3套 4、门诊体液室（尺寸3000*1200*850）共1套 | 米 | 23.8 |  |  | 钢木结构： 台面采用12.7mm厚，理化板台面,方钢采用60*40*1.5mm厚优质矩形钢管，静电粉沫喷涂。 柜体:门板 抽面：18mm厚双面贴三聚氰胺E1中纤板，2mm厚PVC封边条封边.面板侧板，底板15mm厚双面贴三聚氰胺E1中纤板,1mm厚PVC封边条封边。 门铰：采用优质缓冲门铰， 导轨：采用优质三节静音滑轨 拉手：采用铝合金隐型一字型拉手或128孔距铝拉手。 常规尺寸：1500*500+500*800
3 | 试验边台 | 1、水处理间（尺寸：1500*750*850）共1套 2、检验中心（尺寸：4300*750*850）共1套 3、采血区（尺寸：6280*750*850）共1套 4、标本接受处理室1（尺寸：2800*750*850）共1套 5、标本接受处理室2（尺寸：4174*750*850）共1套 6、门诊体液室1（尺寸：2570*750*850）共1套 7、门诊体液室2（尺寸：2400*750*850）共1套 8、扩增分析室1（尺寸：2540*750*850）共1套 9、扩增分析室2（尺寸：2633*750*850）共1套 10、标本制备间1（尺寸：1890*750*850）共1套 11、标本制备间2（尺寸：3990*750*850）共1套 12、试剂准备间（尺寸：3600*750*850）共1套 13、HIV实验室1（尺寸：3600*750*850）共1套 14、HIV实验室2（尺寸：2670*750*850）共1套 15、准备区（尺寸：2670*750*850）共1套 16、准备区2（尺寸：1800*600*750）共1套 17、标本取存间（尺寸：2670*750*850）共1套 18、微生物操作室1（尺寸：3600*850*850）共1套 19、微生物操作室2（尺寸：4350*750*850）共1套 20、微生物操作室3（尺寸：2150*750*850）共1套 21、配血室1（尺寸：3140*750*850）共1套 22、配血室2（尺寸：2450*750*850）共1套 23、疑难血型室1（尺寸：1800*750*850）共1套 24、疑难血型室2（尺寸：5870*750*850）共1套 25、病理科（尺寸：3800*750*850）（6套 3350*750*850)共1套 | 米 | 101.6 |  |  | 钢木结构： 台面采用12.7mm厚，理化板台面,方钢采用60*40*1.5mm厚优质矩形钢管，静电粉沫喷涂。 柜体:门板 抽面：18mm厚双面贴三聚氰胺E1中纤板，2mm厚PVC封边条封边.面板侧板，底板15mm厚双面贴三聚氰胺E1中纤板,1mm厚PVC封边条封边。 门铰：采用优质缓冲门铰， 导轨：采用优质三节静音滑轨 拉手：采用铝合金隐型一字型拉手或128孔距铝拉手。 常规尺寸：750*500*800
4 | 紧急喷淋带洗眼器 | 1、检验中心（1套） 2、净化空调设备房（1套） 3、配血室（1套） 4病理科（1套 | 套 | 4 |  |  | 材料种类、规格:304不锈钢支架 测试压力：0.2-0.4MPa 介质：生活用水 尺寸：1-1/4” 环境：环境温度在0℃以上的地区。 流向：现场必须有下水道或者废水收集池。 方式：必须连续供水，保证洗眼器供给的水源是连续的。 化学品要求：酸、碱等腐蚀性1气体。
5 | 滴水架 | 1、 1.检验中心（尺寸：400*120*550）3台 2、 2.病理科（尺寸：400*120*550）3套 | 台 | 6 |  |  | 1、材料种类、规格:304不锈钢支架 2、产品参数：304不锈钢材质；宽度(880+10)mm；厚度（3+0.2)mm；重量（6.0+0.1)kg/m2；长度（根据现场实际要求）按照250mm倍数截取需要的长度
五医院实验室家具清单
序号 | 名称 | 安装位置 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 规格参数
6 | 实验室三头水咀 | 1、检验中心（3套） 2、采血区（2套） 3、标本接受处理室（1套） 4、门诊体液室（2套） 5、扩增分析室（1套） 6、标本制备室（1套） 7、试剂准备室（1套） 8、HIV实验室（1套） 9、准备区1（1套） 10、准备区2（1套） 11、微生物操作室（1套） 12、配血室（1套） 13、疑难血型室（1套）病理科（7套 | 套 | 24 |  |  | 1.材质:304材质 2.规格、类型:三头水嘴、304材质，采用实验室专业三口鹅颈龙头，主体加厚铜质。涂层为高亮度环氧 树脂涂层耐腐蚀、抗紫外线辐射。鹅颈管：360度旋转。开关寿命可达2X105，并符 合密封性能要求，旋转式出水口进行8X104寿命测试
7 | 实验室边台洗手盆 | 1、检验中心（3套） 2、采血区（2套） 3、标本接受处理室（1套） 4、门诊体液室（2套） 5、扩增分析室（2套） 6、标本制备室（2套） 7、试剂准备室（2套） 8、HIV实验室（2套） 9、准备区1（1套） 10、准备区2（1套） 11、微生物操作室（2套） 12、配血室（2套） 13、疑难血型室（2套） 14 病理科（7套 | 套 | 31 |  |  | 1.材质:304材质；尺寸500*400 2.规格、类型:采用实验室专业水盆：304材质，5mm厚模具成型实验室专用水槽，抑菌、易清洁、 台下托底式安装，防水溅出；水槽底部为凸状设主体。涂层为高亮度环氧 树脂涂层耐腐蚀、抗紫外线辐射
8 | 单口洗眼器 | 1、检验中心（3套） 2、采血区（1套） 3、标本接受处理室（1套） 4、门诊体液室（1套） 5、扩增分析室（1套） 6、标本制备室（1套） 7、试剂准备室（1套） 8、HIV实验室（1套） 9、准备区1（1套） 10、准备区2（1套） 11、微生物操作室（1套） 12、配血室（1套） 13、疑难血型室（1套） 14、病理科（7套 | 套 | 22 |  |  | 1.材料种类、规格:304不锈钢支架，洗眼器标准测试压力在0.2mpa的时候，喷淋水流量＞75.7l/min，洗眼水流量＞1.5l/min，洗眼/洗脸水流量＞11.4l/min，而并不是洗眼器供水压力必须＞0.2mpa。水温：16~38℃ 最高水压：0.1~0.6mpa 电气元件防爆要求:
9 | 电源模块 | 1、检验中心（14套） | 套 | 14 |  |  | 13A二三万能插
10 | 试验角柜 | 1、扩增分析室（尺寸：1000*1000*850）共1套 2、标本制备间（尺寸：1000*1000*850）共1套 3、配血室（尺寸：1000*1000*850）共1套 4、疑难血型室1（尺寸：1000*1000*850）共1套 | 米 | 5 |  |  | 钢木结构： 台面采用12.7mm厚，理化板台面,方钢采用60*40*1.5mm厚优质矩形钢管，静电粉沫喷涂。 柜体:门板 抽面：18mm厚双面贴三聚氰胺E1中纤板，2mm厚PVC封边条封边.面板侧板，底板15mm厚双面贴三聚氰胺E1中纤板,1mm厚PVC封边条封边。 门铰：采用优质缓冲门铰， 导轨：采用优质三节静音滑轨 拉手：采用铝合金隐型一字型拉手或128孔距铝拉手。 常规尺寸：750*500*800
五医院实验室家具清单
序号 | 名称 | 安装位置 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 规格参数
11 | 洁净工作台 | 1、标本取存间（1台）2、病理科（1套) | 台 | 2 |  |  | 订制尺寸：1460*620*1850 1、洁净台分类：垂直层流、单面操作； 2、过滤效率:过滤器均采用无隔板高效过滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.999%； 3、可在洁净台前部更换、维修风机及过滤器； 4、箱体部分采用1.2mm厚的冷轧钢板且表面静电喷涂，增强了结构强度，整个装置更加稳重； 5、工作区台面为不锈钢材质，美观耐腐蚀； 6、工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）正压环绕设计工作区内，保护产品； 7、控制面板采用轻触式开关，按键由风机键、照明键、紫外键、电源键、插座键、风量减小键、风量增大键组成，易于操作；显示屏显示内容有：风机的风速、显示时间、紫外灯的工作时间、过滤器的工作时间； 8、洁净台前视窗是采用5mm厚钢化玻璃的手动视窗，玻璃门-配重结构，上下开启灵活方便，行程范围内任意高度悬停； 9、紫外灯与风机、日光灯互锁功能，即当风机、日光灯工作时，紫外灯无法开启，保护操作人员； 10、具有紫外灯、风机预约定时功能； 11、具有压力单位转换功能，进行PA和m/s之间的单位切换； 紫外灯延时5S开启，保护操作人员安全；此产品必须要，获得国家医疗器械注册证书（洁净工作台）
12 | 清洗工作台 | 1、去污区（尺寸：1800*1100*850）共2套 | 米 | 3.6 |  |  | 钢木结构： 台面采用12.7mm厚，理化板台面,方钢采用60*40*1.5mm厚优质矩形钢管，静电粉沫喷涂。 柜体:门板 抽面：18mm厚双面贴三聚氰胺E1中纤板，2mm厚PVC封边条封边.面板侧板，底板15mm厚双面贴三聚氰胺E1中纤板,1mm厚PVC封边条封边。 门铰：采用优质缓冲门铰， 导轨：采用优质三节静音滑轨 拉手：采用铝合金隐型一字型拉手或128孔距铝拉手。 常规尺寸：750*500*800
13 | 通风柜 | 病理科尺寸：1800*1100*850）共1套 | 台 | 1 |  |  | 主体（包含旁板、前钢板、后背板、顶板、导流板、内衬板及下柜体）均采用1.0mm厚表面拉丝处理的304不锈钢板，德国进口全自动数控激光切割机下料，折弯全自动数控折弯机一次性折弯成型，焊接采用氩弧焊。导流板为三段式设计，能快速将内部气体有效排出，减少对人体及环境造成伤害。移动视窗5mm优质钢化玻璃，门开启高度为800mm,自由升降。移门上下滑动装置采用同步带，同步轮传动。（门钢化玻璃镶在铝合金门框槽内，不超过2kg的重力即可滑动移门，可停止于任何操作位置；移门把手铝合金材质，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀性能好）。连接部分所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀，没有外露的螺钉。外部连接装置都为抗化学腐蚀不锈钢材料。排气出口为直径250mm圆形，套管连接，减少气体扰流。操作台面为20mm厚由1.0mm厚表面拉丝处理的304不锈钢板切割、折弯而成。 配件...... 电路控制面板采用液晶显示屏（可设置快慢自由调节，可适应市场上大部分类似产品，支持电动风阀0-90度6秒快开）。照明LED灯，快速启动，安装置通风柜顶部。灯外壳为透明防护罩有效防止烟雾，蒸气进入。插座四个10A 220V五孔多功能防溅插座正面为透明盖，电线使用正泰2.5平方铜芯电线。总开关25A断路器，装于前方并带透明外壳。水路水龙头喷嘴黄铜构成，表面经环氧树脂静电喷涂。并安装在通风柜内部操作台面上。水槽进口一次性成型PP材质小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀。下柜门拉手304不锈钢U型拉手，孔心轴距为128mm。铰链DTC品牌大弯阻尼铰链。正前面预留检修窗及功能性预留孔方便加装种类水气路等装置。
14 | 冷库 | 检验科冷库尺寸;3400*4050*2800共1套 | m2 | 76.3 |  |  | -4℃+8℃血液冷藏库玻璃门内安装自吸式有机玻璃小门，有效防止冷量不必要的流失。门内侧安装照明灯管，以利于夜间观察操作，在门体侧上方安装照明开关、显示仪表开关和库内温度显示异。库门为半埋式保温门，门外形尺寸820mm*770mm,门洞尺寸750mn*700mm，带安全门销，门锚、门铰链采用合金材料镀铬，经久耐用，密封严密，密封胶条使用周期至少3年，不得有冷量淮露情况发生。门把手无棱角、易开关。血涤库两菌设置检修小门，作为日常检修之用。 采用单排形式，高密度聚氨酯双面彩钢冷库保温板库板容重：40±1kg制冷机组采用d Copeland（谷轮压机）高效换热冷风机s Danfoss 膨胀阀原厂封装装制冷剂微电脑控制箱多重保护